ANEXO GM GUIA MECÁNICA

(SISTEMA DE RESONANCIA MAGNETICA) – HOSPITAL GENERAL CELAYA

c

c

# Antecedentes

Actualmente se encuentra instalado en un edificio aledaño dentro del Hospital General de Celaya un equipo de resonancia magnética ACHIEVA 3T de la marca PHILIPS de 3.0 T que cuenta con una vida aproximada de 13 años. El proveedor deberá evaluar en su oferta económica las adecuaciones y maniobras para la correcta instalación del equipo a sustituir.

Fig.1 Plano arquitectónico del servicio de resonancia magnética en Hospital General Celaya.

# Estudios previos y levantamiento

Se llevará a cabo una visita a la unidad médica con los proveedores interesados a participar conforme a lo establecido en bases para la verificación de condiciones actuales del sitio.

# Condiciones

## Eléctricas

En media tensión se cuenta con una subestación eléctrica de 13.2KV en sitio, de donde se tiene una derivación que alimenta a un transformador con una capacidad de 112.5KVA 13200-480VCA que alimenta a sistema de resonancia magnética, el sistema fue considerado para una máxima capacidad requerida de 100 KVA.

En baja tensión derivado de un tablero de emergencia de subestación a un transformador seco de 440-220/127 VCA para alumbrado, contactos y aire acondicionado.

Por parte del proveedor deberá realizar cambio de interruptores electromagnéticos de protección (ITM`S), cableado y tierra electrónica dedicada para reducción de interferencia eléctrica o ruido no deseado que pueda afectar la calidad de las imágenes radiográficas, esto en función de lo establecido por parte del fabricante.

Fig.2 Diagrama unifilar de transformadores hasta tableros generales.

## Estructurales

En los locales pertenecientes al servicio de MRI se cuenta con una resistencia en concreto estructural con un valor de f'c= 250kg/cm2, en sala de examen se cuenta con 15 cm de espesor y el resto 10 cm de espesor. El proveedor deberá considerar las adecuaciones necesarias para su tecnología a ofertar para su correcta instalación.

Fig.3 Simbología y características de resistencia de concreto estructural por local de servicio de MRI.

## Ambientales

## Aire acondicionado

Se cuenta con sistema de enfriamiento tipo UMA (2 con capacidad de refrigeración 5Tr) alimentado a servicio normal 220VAC marca: york, modelo: dm090c00a2aaa4, proporcionado enfriamiento a sala de exámen y cuarto de equipo.

Se cuenta actualmente con otro sistema de enfriamiento tipo UMA que proporciona enfriamiento a los demás locales pertenecientes al servicio de resonancia magnética.

Fig.4 Diagrama de trayectoria de aire en la sala de exámen.

Fig.5 Trayectoria de ductería del aire acondicionado en el servicio de resonancia magnética

## Hidráulico

Se cuenta con una red hidráulica en los locales de wc en el servicio de MRI disponible para llevar a cuarto de equipo en caso de requerirse conexión a red hidráulica, drenaje y/o bypass a ejecutar por parte del licitante.

Fig.6 Red hidráulica en servicio de MRI.

## Tubo de Quench

Se cuenta con un tubo de evacuación de helio considerado para estado gaseoso a una temperatura de -267C° en el exterior en azotea en un área libre de 2m x 2m, tubo con una trayectoria con diferentes diámetros que van de 8” hasta 16” con terminación de reja metálica para evitar ingreso de pequeños elementos, hacia abajo a una altura de 1m.

Fig.7 Trayectoria de ducteria del tubo de Quench hasta azotea

## Chiller

Se cuenta actualmente con un sistema de enfriamiento (Chiller) para el sistema de resonancia magnética con funcionamiento a 220-460VAC en servicio de emergencia, marca : kkt , modelo : cBoxX7C.

Fig.8 Diagrama de suministro eléctrico a sistema de enfriamiento chiller.

# Acceso de equipos

## Características

El acceso de vehículos será por la calle Real del Potosí (acceso CISAME).

Fig.9 Acceso de vehículos con equipo por CISAME

# Exterior sala de exámen

## Características

Se cuenta con una zona peatonal en jardín con un ancho de pasillo (ruta de arrastre de equipo) con un ancho de 1.9m. El equipo actual de MRI en Hospital General Celaya fue accedido a través de un vano en muro, se observan medidas de 3.15m x 2.5m a exterior de sala de examen.

El proveedor deberá considerar que cualquier adecuación que realice a la infraestructura del hospital deberá ser notificada a la unidad médica para su visto bueno y en caso de existir algún daño en jardines, pasillos entre otros deberá considerar la reposición de los mismos.

Fig.10 Señalización de apertura en muro por donde fue accedido el magneto.

Fig.11 Muro exterior de sala de exámen por donde fue accedido el equipo MRI actual.

# Blindajes

## Blindaje RF o jaula de Faraday

Actualmente se cuenta con una jaula de Faraday para el equipo descrito anteriormente de 3.0 T. Los elementos del blindaje se visualizan en buenas condiciones tales como: Puerta y ventana RF.

El licitante adjudicado deberá proporcionar el certificado de hermeticidad para garantizar los requisitos de atenuación de energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) solicitados por el fabricante, sin comprometer el exterior de la jaula.

El licitante adjudicado deberá proporcionar un certificado de pruebas de espectro de ondas de radiofrecuencia y campos electromagnéticos.

## Blindaje magnético pasivo de placas de acero al silicio

Los licitantes deberán considerar en su propuesta técnico económica proporcionar evidencia de la contención de las líneas de campo magnético, proporcionando un estudio certificado de cálculo magnético en sala de exámen, en el cual se deberá indicar que la línea de campo magnético de interés 5G o 0.5mT queda contenida dentro de la sala de examen de acuerdo a reglamentaciones nacionales y normativas internacionales.

Fig.12 Ejemplo de colocación de blindaje pasivo hojas de acero al silicio para contención de onda de 5G o 0.5Mt

## Sala de examen (Aspectos a considerar)

Actual:

Dimensiones actuales de 6m X 7m.

Piso acabado de material PVC y muro tipo Durock con pintura, plafón tipo liso y luminaria.

Se cuenta con una apertura en muro para filter panel entre sala de examen y cuarto de equipos de dimensiones de 70cm X 20cm

Deberá entregar:

Acabados de piso y muro deberán ser de PVC antiestático.

Entregar certificado de pruebas bacteriológicas y resultados emitidos por laboratorio de las tomas de gases medicinales en sala (oxígeno y aire), considerando el mismo tipo de tomas de gases medicinales actual (Aga-Aramed).

Reemplazo de plafón por reticular 60cm X 60cm.

Reemplazo de luminaria y proporcionar RGB a la periferia de la sala de examen.

Fig.12 Señalización de apertura de filter panel actual de 70cm x 20cm entre sala de exámen y cuarto de equipos.

Cuarto de equipos

Dimensiones de 3.25m X 4.85m.

Deberá considerar una nueva configuración de la trayectoria del cableado sea a través de escalerillas colocados en techo y muros. Deberá considerar la luminaria para el cuarto de equipos y colocación de plafón reticular 60cm X 60cm.

Fig.13 Detalles de configuración de falso piso en cuarto de equipos.

Nota: Lo establecido en el presente documento es de carácter informativo lo cual podrá confirmarse al momento de la visita programada conforme a las bases de la presente licitación.