| RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 1 |  | 531000000496 |  | 1 |

1. Descripción:

1.1. Campo magnético con capacidad de 1.5 teslas.

1.2. Apertura de paciente, gantry o bore de 70cm o mayor.

1.3. Con tecnología de ahorro de helio o similar.

1.4. Campo de visión (FOV) de 50cm o mayor.

1.5. Homogeneidad del campo garantizada de 1ppm o

menor en un volumen de 40cm o mayor.

1.6. Espesor de corte en 2D y 3D de 0.1mm o menor.

1.7. Gradientes:

1.7.1. Gradiente por eje de 30 mT/m o mayor y slew rate 120 T/m/s o mayor

1.7.2. Tecnología de adquisición o sistema de RF o tecnología de RF de 64 canales o mayor

1.7.3. Con método o técnica de reducción de tiempo de adquisición o incremento de la velocidad de adquisición.

1.8. Estación de adquisición o estación de control:

1.8.1. Un monitor:

1.8.1.1. Pantalla plana, LCD o TFT, a color de 23" o mayor, grado médico. Matriz de despliegue de 1024 x 1024 o mayor.

1.8.2. Capacidad de almacenamiento en disco duro de 470GB o mayor.

1.8.3. Programas para reconstrucción y matriz de reconstrucción de 1024 x 1024 o mayor.

1.8.4. DICOM 3.0 (Print Management, Query/Retrieve, Storage, Storage Commitment, Worklist, Media Storage, MPPS, Verification).

1.8.5. Quemador de CD y/o DVD.

1.8.6. UPS para el equipo de cómputo.

1.9. Mesa del paciente que soporte un peso de 250kg o mayor.

1.10. Programas:

1.10.1. Método de supresión de grasa espectral.

1.10.1.1. Estudios para análisis de cartílago con mapas de color.

1.10.2. Despliegue de bolo de contraste para sincronización de angiografías contrastadas.

1.10.3. Perfusión o TTP, MTT, t0, in. Aplicados a T1 y cerebral T2.

1.10.3.1. Perfusión cuantitativa para cerebro (ASL o 3D ASL).

1.10.3.2. Programa de realce de contraste o constrast enhancement.

1.10.4. Sincronización de la adquisición con pulso periférico, respiración y ECG.

1.10.4.1. Técnica de reducción de artefactos metálicos.

1.10.5. Paquete dark fluid o flair.

1.10.6. Espectroscopía univoxel y multivoxel. Aplicada a cerebro.

1.10.7. Cuantificación de grasa en hígado

1.10.8. Programa para angiografía periférica o vascular periférica con y sin medios de contraste.

1.10.9. Programa de corrección de movimiento.

1.10.10. Protocolos dedicados a pediatría.

1.11. Programas de aplicación clínica:

1.11.1. Opciones para cardiología:

1.11.1.1.  Programa de imágenes cardiacas.

1.11.1.1.1. Dark blood o black blood.

1.11.1.1.2. Estudio anatómico cardiaco, medición de volúmenes.

1.11.1.1.3. Perfusión miocárdica.

1.11.1.1.4. Coronarias.

1.11.1.1.5. Reforzamiento tardío/MDE.

1.11.1.1.6. Mapas T1 y T2 de miocardio.

1.11.1.1.7. Tractografía y tensor de difusión con opción de crecimiento a futuro de “estudios funcionales bold”.

1.11.2. Estudios de la difusión aplicados a cuerpo entero (ADC, eADC).

1.11.3. Difusión.

1.11.3.1. Programa de corrección de movimiento para difusión multidisparo en cerebro o art o focus.

1.11.4. Spin echo en 3D.

1.11.5. Eco de gradiente (GRE o FFE) en 3D.

1.11.6. Paquete de recuperación inversión: inversion recovery.

1.11.7. Paquete de spin echo.

1.11.8. Fast spin echo o turbo spin echo.

1.11.9. Paquete para angio resonancia con time of flight (TOF) o inflow.

1.11.10. Magnetización transfer (MTC).

1.11.11. Estudios para cuerpo completo aplicados a oncología y angiografía.

1.12. Bobinas, elementos o canales dedicados para:

1.12.1. De 16 canales o mayor para cabeza / cuello, con aplicación para neurovascular.

1.12.2. De 24 canales o mayor para columna cervical - torácica - lumbar o CTL o columna completa.

1.12.3. De 16 canales o mayor para hombro.

1.12.4.  De 16 canales o mayor para rodilla.

1.12.5. De 32 canales o mayor para cuerpo, con cobertura de 50x50 cm o mayor.

1.12.6. Antena de pie/tobillo de 8 canales o mayor.

1.12.7. De 16 canales o mayor para propósito general o flexible o extremidades.

1.12.8. Antena de 8 canales o mayor para pediatría (neuro) cabeza/cuello.

2. Accesorios:

2.1. Una camilla antimagnética para el transporte del paciente.

2.2. Una (1) sillas de ruedas, un (1) banco y un (1) tripié antimagnético.

2.3. Inyector antimagnético de medio de contraste de doble cabezal.

2.4. Estación de post- procesamiento o estación de trabajo, con compatibilidad con diferentes modalidades de imagen:

2.4.1. Un (1) monitor de pantalla plana o LCD, a color de 19" o mayor, matriz de despliegue de 1024p x 1024p o mayor.

2.4.2. Capacidad en disco duro de 1 TB o mayor.

2.4.2.1. DICOM 3.0 (Print Management, Query/Retrieve, Storage, Storage Commitment, Worklist, Media Storage, MPPS, Verification).

2.4.2.2. Sistema de almacenamiento de imágenes en CD y/o DVD con visor DICOM.

2.4.3. Programas de post procesamiento de imágenes (licencias permanentes):

2.4.3.1. Para espectroscopía, perfusión, difusión, tractografía, estudios cardiológicos, viabilidad miocárdica o caracterización del tejido o MDE o MDI, morfología cardiaca, reforzamiento tardío (caracterización tisular), análisis o evaluación de bold, cálculo de mapa T2 musculoesquelético o articulaciones con cuantificación de T2.

2.4.4. Quemador de CD y/o DVD.

2.4.5. UPS para el equipo de cómputo.

2.5. Circuito cerrado de televisión antimagnético para visualizar o unidad de supervisión al paciente.

2.6. Sistema de enfriamiento (chiller)

2.7. Jaula de Faraday que incluya acabados internos.

2.8. Juegos de sujetadores ajustable o diferentes tamaños.

2.9. Muebles para posicionamiento de bobinas, insumos y sujetadores compatible con la resonancia magnética.

2.10. Cojines o almohadillas para posicionamiento.

2.11. Sistema de comunicación:

2.11.1. Sistema de comunicación paciente-operador de dos vías.

2.11.2. Receptor de música en el túnel o conexión a sistema estéreo.

2.12. Robot quemador de CD y DVD (productividad 40 discos o más por hora).

2.13. Monitor de signos vitales antimagnético para saturación de oxígeno o pulso oximetría, ECG y presión no invasiva.

2.14. Unidad de energía ininterrumpida UPS para todo el equipo de resonancia magnética

3. Consumibles:

3.1. Treinta (30) frascos de 15ml de medio de contraste paramagnético (gadolinio 0.5 mmol/ml).

3.2. Treinta 30 frascos de 7.5 ml de medio de contraste paramagnético (gadolinio 0.5 mmol/ml).

3.3. Cien (100) jeringas para inyector, compatibles con el equipo.

3.4. Cincuenta (50) unidades de CD o DVD.

3.5. Trescientos (300) electrodos compatibles con la resonancia magnética.

3.6. Audífonos de aislamiento acústico antimagnéticos para uso pediátrico y adulto.

4. Instalación y puesta en marcha:

4.1. Voltaje eléctrico de 400V-480V +/- 10%, 60Hz.

4.2. Suministro de la capacidad total requirente de helio para el óptimo funcionamiento del equipo.

4.3. Sistema de aire acondicionado para la unidad de resonancia magnética y componentes del sistema (cuarto de máquinas).

4.4. Sistema de tierras independiente para la unidad de resonancia magnética.

4.5. Instalación de tubo QUENCH al exterior del edificio y tubo de ventilación en caso de que la tecnología lo requiera.

4.6. Soporte en línea para corrección de fallas y monitoreo del sistema vía remota.

4.7. El software de los equipos deberá de estar en idioma español.

DEBERÁ CONSIDERAR ENTREGAR LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS VIGENTES:

1. CERTIFICADO FDA O CE O JIS O EL EQUIVALENTE DEL PAÍS DE ORIGEN.

1.1.- RESONANCIA MAGNÉTICA

1.2.- MONITOR DE SIGNOS VITALES

1.3.- INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE

2. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO:13485:2016

2.1- RESONANCIA MAGNÉTICA

2.2- MONITOR DE SIGNOS VITALES

2.3.- INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE

3.- REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS

3.1.- RESONANCIA MAGNÉTICA

3.2.- MONITOR DE SIGNOS VITALES

3.3.- INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 1.8.6, 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8, 2.3, 2.4.5, 2.6,2.12, 2.13, 2.14, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.